台州市中医院谈判文件


设备技术参数文件

标段一：干扰电治疗仪      数量2套：预算5.5万*2=11万
	序号
	招标要求
	投标规格
	偏离

	名称：干扰电治疗仪

	1、功能要求

	应用两组或三组不同频率的中频电流同时交叉地输入人体，在体内发生干扰后所产生的干扰电流治疗疾病。适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。(以《医疗器械产品注册证》中的适用范围为准)
	
	

	2、配置和参数要求

	2.1
	输出要求
	
	

	2.1.1
	输出三维干涉波，可三维、二维输出相互转换，
	
	

	2.1.2
	立体输出可使治疗对患者的刺激柔和、效果持久
	
	

	2.1.3
	可按级别调整输出，灵活的输出组合方式，可使临床应用更方便
	
	

	2.2
	频率要求
	
	

	2.2.1
	频率变化范围：2kHz～5kHz（最高频不低于5kHZ）
	
	

	2.2.2
	干扰频率：0～120Hz（最高频不低于120HZ）
	
	

	2.2.3
	输出控制方式：电流，不大于80mA（500Ω阻抗）
	
	

	2.3
	吸附要求
	
	

	2.3.1
	吸附式电极，要求电流密度平均，治疗安全舒适。
	
	

	2.3.2
	吸附负压：0～300mmHg（40kPa），连续可调。
	
	

	2.3.3
	吸附方式：连续和间断（分段可调）等等，间断方式有按摩的效果。
	
	

	2.3.4
	吸附压可智能调节，方便操作
	
	

	2.4
	多种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高等
	
	

	2.5
	多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护，高温保护
	
	

	2.6
	治疗结束输出强度自动归零并声音提示，
	
	

	2.7
	治疗过程吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗
	
	

	3、其他要求
	
	

	3.1
	处方管理设计，自带常见疾病的处方
	
	

	3.2
	说明电极种类以及价格，以及省平台情况
	
	

	3.3
	说明展会平台是否上架，能否平台采购设备
	
	


备注：
须列出主要配件以及易损件等报价。
耗材情况列表说明。
保修期不低于1年。
设备技术参数文件
标段二：吞咽神经肌肉低频电刺激      数量1套：预算5万
	序号
	招标要求
	投标规格
	偏离

	名称：吞咽神经肌肉低频电刺激

	1、功能要求

	检查吞咽神经和肌肉，可用于成人及儿童的吞咽功能障碍治疗及吞咽功能训练。(以《医疗器械产品注册证》中的适用范围为准)
	
	

	2、配置和参数要求

	2.1
	技术要求：
	
	

	2.1.1
	双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。
	
	

	2.1.2
	输出强度：0mA～50mA可调，步长0.5mA
	
	

	2.1.3
	脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz
	
	

	2.1.4
	脉冲宽度：100μs～300μs可调，步长10μs。
	
	

	2.1.5
	脉冲波形为双向对称波（方波）
	
	

	2.1.6
	表面肌电测量范围：10uV～1000uV
	
	

	2.2
	功能要求：
	
	

	2.2.1
	具有SEMG评估、吞咽治疗功能
	
	

	2.2.2
	表面肌电评估技术，用于吞咽评估
	
	

	2.2.3
	阻抗测量：有输出保护功能，能进行阻抗测量（正常、异常），异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出状态提示
	
	

	2.2.4
	可防电灼伤
	
	

	2.2.5
	工作模式三种以上
	
	

	2.2.6
	神经肌肉电刺激技术，满足临床不同的患者需要
	
	

	2.3
	配置口腔电极
	
	

	3、其他要求
	
	

	3.1
	说明电极种类以及价格，以及省平台情况
	
	

	3.2
	说明展会平台是否上架，能否平台采购设备
	
	


备注：
须列出主要配件以及易损件等报价。

耗材情况列表说明。
保修期不低于1年。

设备技术参数文件
标段三：智能手关节训练系统      数量1套：预算7.8万
	序号
	招标要求
	投标规格
	偏离

	名称：智能手关节训练系统

	1、功能要求

	通过空气压力和软体固定手套驱使手指关节活动使患者被动做抓握和背伸训练，适用于手指关节功能障碍康复训练使用。。(以《医疗器械产品注册证》中的适用范围为准)
	
	

	2、配置和参数要求

	2.1
	技术要求：
	
	

	2.1.1
	手套四指活动范围：-35°-230°。
	
	

	2.1.2
	主机输出压力范围：-70kpa-140kpa（至少140kpa）
	
	

	2.1.3
	设备流速：14L/min
	
	

	2.1.4
	设备压强：24.0*10³Pa
	
	

	2.1.5
	开握切换时间：1-10秒(至少10秒)可调。
	
	

	2.1.6
	可以设定训练时间：1-60分钟(至少60分钟)。
	
	

	2.2
	工作模式：循环模式、屈伸模式、镜像模式、背屈模式等
	
	

	2.3
	采用两个气泵独立控制，一个控制抓握，一个控制背伸
	
	

	
	
	
	

	3、其他要求
	
	

	3.1
	说明展会平台是否上架，能否平台采购设备
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：
须列出主要配件以及易损件等报价。

耗材情况列表说明。
保修期不低于1年。

设备技术参数文件

标段四：智能主被动床旁上肢康复机      数量1套：预算4.98万
	序号
	招标要求
	投标规格
	偏离

	名称：智能主被动床旁上肢康复机

	1、功能要求

	用于中风、偏瘫等肢体障碍卧床患者进行上肢肌力和关节活动度的康复训练,设备应具有主动训练、被动训练、助力训练等练模式(以《医疗器械产品注册证》中的适用范围为准)
	
	

	2、配置和参数要求

	2.1
	应具有主动训练、被动训练、助力等训练模式
	
	

	2.2
	参数要求：
	
	

	2.2.1
	阻力：上肢阻力设定范围0-20Nm，档位间距1Nm
	
	

	2.2.2
	角度设定范围：0-330°（±5°）
	
	

	2.2.3
	旋转速度：上肢转数0-60rpm，
	
	

	2.2.4
	定时时间：0min-120min，步距1min
	
	

	2.3
	设备功能：
	
	

	2.3.1
	具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能
	
	

	2.3.2
	具有多种患者训练安全保护功能，具有按键控制的急停功能
	
	

	2.3.3
	训练模式可自由转换或可手动选择
	
	

	3、其他要求
	
	

	3.1
	说明手套/握具情况
	
	

	3.2
	说明展会平台是否上架，能否平台采购设备
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：
须列出主要配件以及易损件等报价。

耗材情况列表说明。
保修期不低于1年。

设备技术参数文件
标段五：智能主被动床旁下肢康复机      数量1套：预算4.98万
	序号
	招标要求
	投标规格
	偏离

	名称：智能主被动床旁下肢康复机

	1、功能要求

	用于对肢体运动功能障碍的使用者肢体进行床旁的下肢主被动康复训练，应具有主动训练、被动训练、助力训练等训练模式(以《医疗器械产品注册证》中的适用范围为准)
	
	

	2、配置和参数要求

	2.1.1
	应具有主动训练、被动训练、助力等训练模式
	
	

	2.2
	参数要求：
	
	

	2.1.3
	阻力：上肢阻力设定范围0-20Nm，档位间距1Nm
	
	

	2.2
	角度设定范围：0-330°（±5°）
	
	

	2.3
	旋转速度：上肢转数0-60rpm，
	
	

	2.3.1
	定时时间：0min-120min，步距1min
	
	

	2.3
	设备功能：
	
	

	2.3.1
	具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能
	
	

	2.3.2
	具有多种患者训练安全保护功能，具有按键控制的急停功能
	
	

	2.3.3
	训练模式可自由转换或可手动选择
	
	

	2.3.4
	电机动力系统运动时有力且平稳
	
	

	2.3.5
	具有进行左下肢和右下肢的对称训练功能；
	
	

	3、其他要求
	
	

	3.1
	说明护膝垫/护脚垫情况
	
	

	3.2
	说明展会平台是否上架，能否平台采购设备
	
	


备注：
须列出主要配件以及易损件等报价。

耗材情况列表说明。
保修期不低于1年。



